- 选 型 样 本

- LE1系列电容式靶式流量计

合肥同硕仪表科技有限公司____________________________________

电话：400-606-1058

传真：0551-65137366

网址：http://www.tonsou.com

目   录

一、概述	2

二、原理及特性	2

1、结构	2

2、工作原理	2

3、产品特点	3

三、技术参数	4

1、技术参数表	4

2、典型应用	4

3、流量计显示屏幕内容	4

四、流量计选型表	5

1、流量计选型表	5

2、选型示例	6

四、测量范围选择	6

1、标准水流量测量范围表	6

2、选型计算	7

3、饱和水蒸汽流量测量范围表	7

4、标准干空气流量测量范围表	8

六、外形及尺寸	9

1、法兰管道式	9

2、夹持式	9

3、插入式	9

4、连接法兰规格	10

七、仪表输出及连线	10

1、仪表输出形式	10

2、电流输出特性	10

3、脉冲输出特性(0～1000HZ)	11

4、仪表接线	11

5、供电方式	11

八、流量计安装	11

1、安装方式	11

2、危险场所的安装	12

3、工作环境	12

九、流量计的检定	12

1、实流检定	12

2、干式检定	12

# 一、概述

LE1 系列电容式靶式流量计是在传统靶式流量计的基础上，随着新型传感器、微电子技术的发展研制开发成的新型电容力感应式流量计，它既有孔板、涡街等流量计无可动部件的特点，同时又具有很高的灵敏度、与容积式流量计相媲美的准确度，量程范围宽。 采用芯片级的电容式力传感器、高效的抗过载结构设计是该新型产品真正实现高精度、高稳定性的关键核心，加之其特有的抗干扰、抗杂质性能，除能替代常规流量所能测量的流量计量问题，尤其在高粘度、脏污介质、易凝易堵、高温、低温、强腐蚀等流量计量困难的工况中具有很好的适应性,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、制药、环保、食品等领域。

● 适用管径范围宽：Φ10~Φ2000至更大；

● 适用温度范围广：-196°C ~ 500°C；

● 适用高/低压力工况：0~42MPa；

● 适用各种介质：气体、液体（包括高粘度液体、浆体）、蒸汽；

● 适用于低流速介质，其可测量最低流速为0.08m/s。

二、原理及特性

## 1、结构

LE1系列电容式靶式流量计主要由测量管（外壳）、新型电容

力传感器、阻流件、积算显示和输出部分组成。

## 2、工作原理

当介质在测量管中流动时，因其自身的动能通过阻流件（靶）时而产生的压差，并对阻流件有一作用力，其作用力的大小与介质流速的平方成正比，其数学方式表达如下：

F=CdAρ·V2/2

式中：F ——阻流件所受的作用力（kg）

Cd——物体阻力系数

A ——阻流件对测量管轴向投影面积(mm2)

ρ ——工况下介质密度（kg/m3）

v ——介质在测量管中的平均流速(m/s)

阻流件(靶)接受的作用力F，经刚性连接的传递件（测杆）传至电容力传感器，电容力传感器产生电压信号输出：

V=KF

式中：

V——电容力传感器输出的电压（mV），  K——比例常数，  F——阻流件（靶）所受的作用力（kg）

由此，此电压信号经前置放大、AD转换及计算机处理后，即可得到相应的瞬时流量和累积总量，其工作原理见示意图：

## 3、产品特点

·整台仪表结构坚固无可动部件，拆卸方便；

·可选用多种防腐及耐高低温材质（如哈氏合金，钛等）；

·整机可做成全密封无死角（焊接形式），无任何泄漏点，可耐42MPa高压；

·压力损失小，仅为标准孔板的1/2△P左右；

·抗干扰，抗杂质能力特强；

·仪表内设自检程序，故障现象一目了然；

·传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠；

·可就地采用干式标定方法，即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定；

·具有多种安装方式供选择，如选择在线插入式，安装费用低；

·具有一体化温度、压力补偿，直接输出质量或标方；

·具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择；

·能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量；

·计量准确，精度可达到0.2%；

·重复性好，一般为0.05%～0.08%，测量快速；

·可根据实际需要更换阻流件（靶片）而改变量程；

·低功耗电池现场显示，能在线直读示值，显示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图；

·安装简单方便，极易维护；

·多种输出形式，能远传各种参数；

·抗震动性强，一定范围内可测脉动流。

# 三、技术参数

## 1、技术参数表

| 被测介质 | 液体；气体；蒸汽 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径 | 法兰式15～500mm |  | 夹装式15～500mm |  | 插入式65～5000mm |  |
| 公称压力 | 0．6～42MPa |  | 0.6～42MPa |  | 0.6～42MPa |  |
| 介质温度 | -200℃～+500℃或更高温度 |  |  |  |  |  |
| 精 确 度 | ±0.2% | ±0.5% |  | ±1.0% |  | ±1.5% |
| 范 围 度 | 1：3（液体） | 1：8（液体、气体） |  | 1：15（液体、气体） |  | 1：12（蒸汽） |
| 补偿形式 | 温度补偿；压力补偿 |  |  |  |  |  |
| 重 复 性 | 0.05%～0.08% |  |  |  |  |  |
| 供电电源 | 机内自备锂电池（3.6V）；外供电源24VDC |  |  |  |  |  |
| 输出形式 | 现场显示；4～20mA二线制；脉冲0～5V；RS485/RS232；GPRS无线远传；HART |  |  |  |  |  |
| 测量管材料 | 碳钢；不锈钢；亦可按用户要求协商提供 |  |  |  |  |  |
| 防爆标志 | 本安型（ExibIICT4）； 隔爆型（ExdIICT4） |  |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP65；IP67 |  |  |  |  |  |
| 法兰规格 | 流量计连接法兰规格执行GB/T系列标准，也可以根据用户要求特殊加工。 |  |  |  |  |  |

## 2、典型应用

气体类：煤气、空气、氢气、天然气、氮气、液化石油气、过氧化氢、烟道气、甲烷、丁烷、氯气等。

液体类：重油、石蜡、沥青、硫酸、食用油、渣油、丙酮、柴油、矿井水、洗涤剂、酱油、汽油、硅油、

糖浆、溶剂 、香水、海水、航空煤油、皂酮水、葡萄糖、菜油酸、盐水、浆糊、墨水、冷却剂、

乙二醇、矿物油 、液态糖、盐酸、汽车涂料、树脂、牛油、菜油、液氧、洗发液、牙膏、凝胶、

燃油、牛奶、漂白剂、调节剂、苏打、添加剂、清洗剂、碱性、氨、船用油、化学试剂、煤油、

甘油、染料、水、硝酸 、高沸点有机溶液、猪油、酒精、油、乙烯、聚丙烯、甲笨等。

蒸汽类：过热蒸汽、饱和蒸汽。

## 3、流量计显示屏幕内容

/HR

M

3

瞬时流量

累积流量

显示时间

流量单位

# 四、流量计选型表

## 1、流量计选型表

| LE1 - | 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电容式靶式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代号 | 公称通径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0010 | DN10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0100 | DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5000 | DN5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代号 | 连接方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F | 法兰管道式 |  | C |  | 插入式 |  |  | D |  |  | 对夹式 |  | U |  |  | 在线拆装式 |  |  |  |  |  | L |  | 锥管螺纹式 |  |  |  | E | 其他 |
|  |  |  | 代号 | 介质类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L | 液体 |  |  |  | G |  |  |  | 气体 |  |  |  |  | S |  | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 代号 |  | 压力等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A |  | 0.6 Mpa |  |  |  |  | E |  |  | 2.5 Mpa |  |  |  |  |  |  | I | 10 Mpa |  |  |  |  |  | M | 20Mpa |  |  |
|  |  |  |  | B |  | 1.0 Mpa |  |  |  |  | F |  |  | 4.0 Mpa |  |  |  |  |  |  | J | 11 Mpa |  |  |  |  |  | N | 25 Mpa |  |  |
|  |  |  |  | C |  | 1.6 Mpa |  |  |  |  | G |  |  | 5.0 Mpa |  |  |  |  |  |  | K | 15 Mpa |  |  |  |  |  | O | 26 Mpa |  |  |
|  |  |  |  | D |  | 2.0 Mpa |  |  |  |  | H |  |  | 6.3 Mpa |  |  |  |  |  |  | L | 16 Mpa |  |  |  |  |  | P | 42 Mpa |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 代号 |  |  | 介质温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C |  |  | -20 ~ 80°C （常温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Z |  |  | 80~ 200°C （中温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G |  |  | 200~450°C （高温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D |  |  | -200~-20°C （低温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代号 |  |  |  |  | 输出形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 脉冲输出 |  |  |  |  |  | H |  | HART协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | 4~20mA |  |  |  |  |  | K |  | 开关量输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | 通讯输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代号 |  | 防爆标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | 本安型 |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  | 隔爆型 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代号 |  |  |  | 壳体材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  | 碳钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  | 304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  | 316L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代号 |  |  |  |  | 传感器材质 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  | 哈氏合金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  | 钛 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  | 304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  | 特定材料 |  |  |  |  |  |  |

注：流量计法兰规格执行GB/T系列标准中规定的相关技术参数，技术条件和类型。亦可按照客户要求加工；

## 2、选型示例

LE1-0100FGCCIDCS含义为：LE1系列电容式靶式流量计，公称通径100mm，连接方式为法兰管道式，介质为气体，法兰公称压力1.6Mpa，温度为常温，4~20mA电流输出，隔爆型，壳体为碳钢，传感器材质为304不锈钢。

# 四、测量范围选择

| 1、标准水流量测量范围表 公称口径DN(mm) | 流量计测量范围(m3/h) | 靶径比范围 | 最大压降（kPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.1～3 | 0.8～0.5 | 75.53 |
| 20 | 0.17～5 | 0.8～0.5 | 55.12 |
| 25 | 0.3～9 | 0.8～0.4 | 34.45 |
| 32 | 0.5～14 | 0.8～0.3 | 24.12 |
| 40 | 1.0～24 | 0.8～0.3 | 17.23 |
| 50 | 1.5～40 | 0.8～0.3 | 6.89 |
| 65 | 2.5～60 | 0.7～0.35 | 5.51 |
| 80 | 3.5～90 | 0.7～0.35 | 4.31 |
| 100 | 5～140 | 0.7～0.3 | 2.76 |
| 125 | 6～200 | 0.7～0.3 | 2.07 |
| 150 | 10～300 | 0.6～0.25 | 1.38 |
| 200 | 18～560 | 0.6～0.25 | 0.89 |
| 250 | 25～800 | 0.5～0.25 | 0.56 |
| 300 | 40～1200 | 0.5～0.2 | 0.35 |
| 350 | 50～1500 | 0.5～0.2 | 0.10 |
| 400 | 65～2000 | 0.5～0.2 | 0.07 |
| 450 | 90～2600 | 0.4～0.2 | 0.06 |
| 500 | 110～3300 | 0.4～0.2 | 0.05 |
| 550 | 140～4100 | 0.35～0.2 | 0.04 |
| 600 | 170～5000 | 0.3～0.15 | 0.03 |
| 700 | 230～6800 | 0.3～0.15 | 0.011 |
| 800 | 300～9000 | 0.3～0.15 | 0.0083 |
| 900 | 370～11000 | 0.3～0.15 | 0.0062 |
| 1000 | 470～14000 | 0.2～0.1 | 0.0055 |
| 1100 | 560～16000 | 0.2～0.1 | 0.0041 |
| 1200 | 670～20000 | 0.2～0.1 | 0.0034 |
| 1300 | 780～23000 | 0.2～0.1 | 0.0028 |
| 1400 | 900～27000 | 0.2～0.1 | 0.0018 |
| 1500 | 1050～31000 | 0.2～0.1 | 0.0016 |
| 1600 | 1200～32500 | 0.2～0.1 | 0.0014 |
| 1700 | 1350～36500 | 0.2～0.1 | 0.0012 |
| 1800 | 1510～40800 | 0.2～0.1 | 0.0011 |
| 1900 | 1680～45500 | 0.2～0.1 | 0.0010 |
| 2000 | 1850～50000 | 0.2～0.1 | 0.0009 |
| 2100 | 1980～55800 | 0.2～0.1 | 0.0008 |

注：实际压降=（实际流量/满量程流量）2×满量程最大压降。

## 2、选型计算

LE1电容式靶式流量计的选型需经过计算,把实际流量转换成等量的标准流量,然后再按选型表选择合适口径及型号。计算公式如下：

液体介质:   qo=q1ρρ0             气体介质:   QO=Q1ρρN

qO——标准水的流量(m3/h)                          QO——标准干空气流量(Nm3/h)

q1——实际液体介质满量程流量(m3/h)                Q1——实际气体介质标态满量程流量(m3/h)

ρo——标准状态水的密度                           ρN——标准状态干空气密度

ρ——实际介质密度

标准条件指：

标准状态压力：Po=101.325kPa(绝)            标准状态温度：to=20℃

标准状态空气密度：ρ空气= 1.293kg/m3         标准状态水密度: ρ水 =999.8kg/m3

| 3、饱和水蒸汽流量测量范围表 公称口径 （DN）mm | 测 量 范 围（表 压） t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.5MPa | 2.0MPa |
| 15 | 0.002~0.02 | 0.003~0.03 | 0.005~0.05 | 0.007~0.07 | 0.008~0.08 | 0.009~0.09 | 0.012~0.12 | 0.015~0.15 | 0.023~0.23 | 0.03~0.3 |
| 20 | 0.003~0.03 | 0.006~0.06 | 0.009~0.09 | 0.012~0.12 | 0.015~0.15 | 0.017~0.17 | 0.022~0.22 | 0.028~0.28 | 0.04~0.4 | 0.055~0.55 |
| 25 | 0.005~0.05 | 0.009~0.09 | 0.014~0.14 | 0.019~0.19 | 0.02~0.2 | 0.027~0.27 | 0.035~0.35 | 0.044~0.44 | 0.065~0.65 | 0.085~0.85 |
| 32 | 0.008~0.08 | 0.016~0.16 | 0.023~0.23 | 0.032~0.32 | 0.036~0.36 | 0.044~0.44 | 0.056~0.56 | 0.072~0.72 | 0.1~1.0 | 0.14~1.4 |
| 40 | 0.012~0.12 | 0.025~0.25 | 0.036~0.36 | 0.045~0.45 | 0.058~0.58 | 0.069~0.69 | 0.09~0.9 | 0.11~1.1 | 0.16~1.6 | 0.22~2.2 |
| 50 | 0.02~0.2 | 0.038~0.38 | 0.057~0.57 | 0.075~0.75 | 0.09~0.9 | 0.1~1.0 | 0.14~1.4 | 0.17~1.7 | 0.26~2.6 | 0.34~3.4 |
| 65 | 0.035~0.35 | 0.065~0.65 | 0.1~1.0 | 0.13~1.3 | 0.15~1.5 | 0.18~1.8 | 0.24~2.4 | 0.29~2.9 | 0.44~4.4 | 0.58~5.8 |
| 80 | 0.05~0.5 | 0.1~1.0 | 0.15~1.5 | 0.18~1.8 | 0.23~2.3 | 0.27~2.7 | 0.36~3.6 | 0.45~4.5 | 0.66~6.6 | 0.88~8.8 |
| 100 | 0.08~0.8 | 0.15~1.5 | 0.23~2.3 | 0.28~2.8 | 0.36~3.6 | 0.42~4.2 | 0.56~5.6 | 0.7~7.0 | 1.0~10 | 1.3~13 |
| 125 | 0.12~1.2 | 0.24~2.4 | 0.35~3.5 | 0.48~4.8 | 0.56~5.6 | 0.68~6.8 | 0.89~8.9 | 1.1~11 | 1.6~16 | 2.1~21 |
| 150 | 0.18~1.8 | 0.35~3.5 | 0.5~5.0 | 0.7~7.0 | 0.82~8.2 | 0.96~9.6 | 1.2~12 | 1.5~15 | 2.3~23 | 3.1~31 |
| 200 | 0.32~3.2 | 0.6~6.0 | 0.9~9.0 | 1.2~12 | 1.4~14 | 1.7~17 | 2.2~22 | 2.8~28 | 4.1~41 | 5.5~55 |
| 250 | 0.5~5.0 | 1.0~10 | 1.4~14 | 1.9~19 | 2.2~22 | 2.7~27 | 3.5~35 | 4.4~44 | 6.5~65 | 8.6~86 |
| 300 | 0.7~7.0 | 1.4~14 | 2.0~20 | 2.5~25 | 3.3~33 | 3.9~39 | 5~50 | 6.2~62 | 9.2~92 | 12~120 |
| 350 | 1.0~10 | 1.9~19 | 2.8~28 | 3.5~35 | 4.4~44 | 5.2~52 | 7~70 | 8.5~85 | 12~120 | 16-160 |
| 400 | 1.3~13 | 2.5~25 | 3.6~36 | 4.7~47 | 5.8~58 | 6.8~68 | 9~90 | 11~110 | 16~160 | 22~220 |
| 450 | 1.6~16 | 3.1~31 | 4.6~46 | 6.0~60 | 7.4~74 | 8.6~86 | 11~110 | 14~140 | 21~210 | 27~270 |
| 500 | 2.0~20 | 3.8~38 | 5.6~56 | 7.0~70 | 9.1~91 | 10~100 | 14~140 | 17~170 | 26~260 | 34~340 |

| 4、标准干空气流量测量范围表 公 称 口 径 DN（mm） | 测 量 范 围 （表压） Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01MPa | 0. 1MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 2.0MPa |
| 15 | 2~20 | 4~40 | 6~60 | 8~80 | 10~100 | 14~140 | 18~180 | 22~220 | 42~420 |
| 20 | 3~30 | 6~60 | 9~90 | 12~120 | 15~150 | 21~210 | 27~270 | 33~330 | 63~630 |
| 25 | 5~50 | 10~100 | 15~150 | 20~200 | 25~250 | 35~350 | 45~450 | 55~550 | 105~1050 |
| 32 | 8~80 | 16~160 | 24~240 | 32~320 | 40~400 | 56~560 | 72~720 | 88~880 | 168~1680 |
| 40 | 13~130 | 26~260 | 39~390 | 42~420 | 65~650 | 91~910 | 117~1170 | 143~1430 | 273~2730 |
| 50 | 20~200 | 40~400 | 60~600 | 80~800 | 100~1000 | 140~1400 | 180~1800 | 220~2200 | 420~4200 |
| 65 | 35~350 | 70~700 | 105~1050 | 140~1400 | 175~1750 | 245~2450 | 315~3150 | 385~3850 | 735~7350 |
| 80 | 50~500 | 100~1000 | 150~1500 | 200~2000 | 250~2500 | 350~3500 | 450~4500 | 550~5500 | 1050~10500 |
| 100 | 80~800 | 160~1600 | 240~2400 | 320~3200 | 400~4000 | 560~5600 | 720~7200 | 880~8800 | 1680~16800 |
| 125 | 130~1300 | 260~2600 | 390~3900 | 420~4200 | 650~6500 | 910~9100 | 1170~11700 | 1430~14300 | 2730~27300 |
| 150 | 180~1800 | 360~3600 | 540~5400 | 720~7200 | 900~9000 | 1260~12600 | 1620~16200 | 1980~19800 | 3780~37800 |
| 200 | 300~3000 | 600~6000 | 900~9000 | 1200~12000 | 1500~15000 | 2100~21000 | 2700~27000 | 3300~33000 | 6300~63000 |
| 250 | 500~5000 | 1000~10000 | 1500~15000 | 2000~20000 | 2500~25000 | 3500~35000 | 4500~45000 | 5500~55000 | 10500~105000 |
| 300 | 750~7500 | 1500~15000 | 2250~22500 | 3000~30000 | 3750~37500 | 5250~52500 | 6750~67500 | 8250~82500 | 15750~157500 |
| 350 | 1000~10000 | 2000~20000 | 3000~30000 | 4000~40000 | 5000~50000 | 7000~70000 | 9000~90000 | 11000~110000 | 21000~210000 |
| 400 | 1300~13000 | 2600~26000 | 3900~39000 | 4200~42000 | 6500~65000 | 9100~91000 | 11700~117000 00 | 14300~143000 | 27300~273000 |
| 450 | 1700~17000 | 3400~34000 | 5100~51000 | 6800~68000 | 8500~85000 | 11900~119000 00 | 15300~153000 | 18700~187000 | 35700~357000 |
| 500 | 2000~20000 | 4000~40000 | 6000~60000 | 8000~80000 | 10000~100000 | 14000~140000 | 18000~180000 | 22000~220000 | 42000~420000 |
| 550 | 2500~25000 | 5000~50000 | 7500~75000 | 10000~100000 | 12500~125000 | 17500~175000 | 22500~225000 | 27500~275000 | 52500~525000 |
| 600 | 3000~30000 | 6000~60000 | 9000~90000 | 12000~120000 | 15000~150000 | 21000~210000 | 25000~250000 | 33000~330000 | 63000~630000 |
| 700 | 4000~40000 | 8000~80000 | 12000~120000 | 16000~160000 | 20000~200000 | 28000~280000 | 36000~360000 | 44000~440000 | 84000~840000 |
| 800 | 5000~50000 | 10000~100000 | 15000~150000 | 20000~200000 | 25000~250000 | 35000~350000 | 45000~450000 | 55000~550000 | 105000~1050000 |
| 900 | 6500~65000 | 13000~130000 | 19500~195000 | 26000~260000 | 32500~325000 | 45500~455000 | 58500~585000 | 71500~715000 | 136500~1365000 |
| 1000 | 8000~80000 | 16000~160000 | 24000~240000 | 32000~320000 | 40000~400000 | 56000~560000 | 72000~720000 | 88000~880000 | 168000~1680000 |

# 六、外形及尺寸

1、法兰管道式

| 公称通径DN(mm) | 总宽 | 总高 | 公称通径DN(mm) | 总宽 | 总高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B |  | A | B |
| 15 | 150 | 345 | 125 | 200 | 455 |
| 20 | 150 | 350 | 150 | 200 | 480 |
| 25 | 150 | 355 | 200 | 250 | 530 |
| 32 | 150 | 362 | 250 | 250 | 580 |
| 40 | 150 | 370 | 300 | 250 | 630 |
| 50 | 150 | 380 | 350 | 250 | 680 |
| 65 | 200 | 395 | 400 | 250 | 730 |
| 80 | 200 | 410 | 450 | 250 | 780 |
| 100 | 200 | 430 | 500 | 250 | 830 |

| 2、夹持式 公称通径 DN(mm） | 总宽 | 总高 | 公称通径 DN(mm) | 总宽 | 总高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B |  | A | B |
| 15 | 66 | 270 | 125 | 66 | 380 |
| 20 | 66 | 275 | 150 | 66 | 405 |
| 25 | 66 | 280 | 200 | 66 | 455 |
| 32 | 66 | 287 | 250 | 66 | 505 |
| 40 | 66 | 295 | 300 | 66 | 555 |
| 50 | 66 | 305 | 350 | 66 | 605 |
| 65 | 66 | 310 | 400 | 66 | 655 |
| 80 | 66 | 335 | 450 | 66 | 705 |
| 100 | 66 | 355 | 500 | 66 | 755 |

## 3、插入式

a、固定式                                                  b、在线可拆卸式

连接短管及法兰公称直径气体采用DN100mm,液体采用DN50mm

## 4、连接法兰规格

a、法兰规格：公称压力0.6MPa～42.0MPa；

b、法兰尺寸主要采用国家标准GB/T系列，并可采用化工行业标准HG系列、机械行业标准JB/T系列，也可协商提供按照客户要求的法兰。

# 七、仪表输出及连线

## 1、仪表输出形式

a、电流输出：４～20mA；电源：10-32VDC，二线制；

b、脉冲输出：0～1000Ｈz ；内阻1000欧 ；电源：10-32VDC；10mA；

c、RS232/RS485 接口 ；电源：10-32VDC；10mA；

d、HART协议；

e、报警开关量输出250VAC/3A；

f、GPRS无线远传。

## 2、电流输出特性

４～20mA电流输出特性                   ４～20mA电流输出负载特性

以上图中Imin 为流量计最小显示流量所对应的电流输出值，其输出值的大小为:

ID=满量程输出－零位输出最大额定流量⋅当前显示流量＋零位输出＝20－4Qmax⋅QD+4

同理：可计算出满量程输出范围内任-输出电流及对应流量值。

3、脉冲输出特性(0～1000HZ)

脉冲输出开路幅度（内阻1000欧）             脉冲输出频率特性

## 4、仪表接线

a、流量计信号输出线电气连接口规格为：M20 ×1.5；

b、４～20mA 电流输出为二线制；

c、脉冲输出为二线制。

４～20mA 电流输出为二线制	 脉冲输出为二线制

## 5、供电方式

a、在线液晶显示，不带输出，机内置3.6VDC锂电池；

b、在线液晶显示，带输出，外供电源24VDC。

# 八、流量计安装

## 1、安装方式

a、常温型、低温型、高温型流量计视不同工况采用水平、垂直或倒置式安装（以出厂校验单为准）；

b、介质工作温度在+300度以上时，用户应对流量计壳体采取隔热措施防止热辐射损坏表头(表头工作温度为-30至+70度)，同理工作温度-100度以下的介质，也要采取防冻措施；

c、为保证流量计准确计量，要求设置前后直管段；

d、为保证流量计在检查及更换时不影响系统工作，应尽量设置旁通阀（3）及切断阀（1、2）；

e、因工艺需要可采用垂直安装，被测介质流向可由下至上，也可由上至下，但订购时应向供货方说明；

f、流量计口径与相连的管道口径尺寸尽量相同，以减少流动干扰，造成计量误差；

j、流量计壳体必须可靠接地，若无接地条件应向厂方说明。

1、2 、3 分别为前后阀和旁通阀；4 为流量计，L≥10D 和L≥5D分别为前后直管段长度，D为管道公称直径。

注意：流量计安装应前后直管段长度。

## 2、危险场所的安装

危险场所必须使用防爆型流量计，LE1型电容式靶式流量计经国家防爆电气产品质量监督检验中心（CQST）检验，符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》，GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》及GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备  第4部分：本质安全型“i”》标准规定的要求，产品防爆标志为ExdIICT4、ExibIICT4。

## 3、工作环境

a、大气压：86～l06kPa；

b、周围环境温度：-20℃～+60℃(8℉～l40℉)；

c、周围环境相对湿度：≤95% RH(+25℃)；

d、隔爆型流量计可适用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC级T1～T4组爆炸性气体混合物的1区、2区的危险场所；

e、本安型流量计可适用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC级T1～T4组爆炸性气体混合物的0区、1区、2区的危险场所。

# 九、流量计的检定

## 1、实流检定

## 2、干式检定

在采用干式法检定（即挂砝码法）时，首先根据以下公式计算出各流量点作用于阻流件（靶）上的力F

Qn=K⋅Di(1β−β)F⋅ρρ0

Qm=K⋅Di(1β−β)F⋅ρ

Q=K⋅Di(1β−β)Fρ

β=dDi

式中：Qm——质量瞬时流量（kg/h ）                  Qn——标准状态体积瞬时流量(Nm3/h )

Q——体积瞬时流量（m3/h）                    K——流量系数

Di——流量计内径（mm）                        F——介质作用于阻流件（靶）上的力（kg）

ρ——被测介质的工况密度（kg/m3）            ρ0——标准状态下的介质密度（kg/m3）

ß——靶径比                                  d——阻流件（靶）直径

上式中系数K由生产厂家提供，用户可利用公式依次计算出仪表流量范围内瞬时流量Q与介质作用于阻流件上

的力F间相对应的关系值，从而对仪表进行标定。